МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

на закупівлю

код ДК 021:2015 -  33160000-9Устаткування для операційних блоків

(НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів»:  36628 Гістероскоп)

| № п/п | Найменування | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набір для гінекологічних втручань | компл | 1 |

Загальні вимоги

- Обладнання повинно бути новим, таким, що не перебувало в експлуатації (надати гарантійний лист від Учасника).

- Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати копії документів наведених нижче, або гарантійний лист, що один із нижче зазначених документів буде надано під час поставки:

а) завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість  введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту на момент подання пропозицій або підписання договору про закупівлю або при поставці, або

б) з урахуванням вимог постанов Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 753*, №754**, №755***, якщо Учасником торгів пропонується медичні вироби, які пройшли державну реєстрацію, внесені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення і дозволені для застосування на території У країни та були введені в обіг до дати обов’язкового застосування технічного регламенту, дозволяється пропонувати  такі вироби до закінчення строку їх придатності і не більш як п’ять років з дати введення в обіг, без проходження процедури оцінки відповідності та маркування національним знаком відповідності.

*  - Постанова КМУ від 02.10.2013. № 753 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів».

** - Постанова КМУ від 02.10.2013  № 754 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro».

*** -Постанова КМУ від 02.10.2013. № 755 «Про затвердження Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують».

- Гарантійний термін на апарати та оптику - не менше 12 місяців з моменту введення в експлуатацію (надати гарантійний лист від учасника у складі тендерної пропозиції).

- Наявність при поставці інструкцій українською або російською мовами на апарати (надати гарантійний лист від учасника у складі тендерної пропозиції).

- Спроможність учасника  поставити запропоноване обладнання повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару) або його офіційного представника в Україні (таке представництво повинно підтверджуватись копією відповідного листа, доручення, авторизації, тощо від виробника), що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого обладнання в необхідній кількості, якості та в потрібні  терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника (надати скан-копію оригіналу гарантійного листа у складі тендерної пропозиції).

В разі якщо пропозицією учасника передбачаються еквівалентні товари   до тих товарів, що є предметом закупівлі , учаснику в складі тендерної пропозиції необхідно додатково надати копію заключного звіту про проведення  дослідження з оцінки еквівалентності даних та/або іншого документу який відображає однакові параметри товарів виданого уповноваженою установою/закладом  центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я або учаснику в складі пропозиції конкурсних торгів необхідно додатково надати завірені копії офіційних документів з виділеними пунктами, які доводять аналогічність (повне співпадіння з технічними характеристиками  і т.д.) поданого в МТВ замовника та запропонованого учасником товару,надати порівняльну характеристику товарів з усіма параметрами та посиланням на відповідні пункти офіційних документів які це підтверджують і будуть в складі пропозиції.

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

| № | Медико-технічні вимоги | Відповідність (так /ні) з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника |
| --- | --- | --- |
|  | Набір для гінекологічних операцій : |
| 1 | Відеокамера |
| 1.1 | Моноблок, що виконує функції монітора, джерела холодного світла, блоку керування камерою та системи документування даних; |  |
| 1.2 | Наявність FULL HD відеокамери |  |
| 1.3 | Розподільча здатність вбудованого монітору не менш ніж 1920х1080 пікселів; |  |
| 1.4 | Довжина діагоналі не менш 22 дюймів; |  |
| 1.5 | Наявність вбудованого світлодіодного джерела світла, потужністю не менше 60W; |  |
| 1.6 | Наявність функції регулювання яскравості світла |  |
| 1.7 | Кольорова температура не гірше 5 000 - 6 000 Кельвінів |  |
| 1.8 | Наявність слоту для SD-карти; |  |
| 1.9 | Можливість збереження фрагментів відео та фото |  |
| 1.10 | Наявність не менше чотирьох кнопок на головці камери з функцією: заморозка, запис, баланс білого, знімок. |  |
| 2 | Роликова помпа |
| 2.1 | Діапазон підтримуваного тиску: від не більше ніж 15 мм рт.ст. до не менше ніж 400 мм рт.ст. |  |
| 2.2 | Діапазон швидкості руху рідини: не більше ніж 0.1 л/хв до не менше ніж 1 л/хв |  |
| 2.3 | Співвідношення сигнал/шум: не більше ніж 50 дБ |  |
| 2.4 | При включенні апарат повинен почати працювати за заданими показниками минулої процедури |  |
| 2.5 | Вага приладу: не більше ніж 9 кг |  |
| 3. | Електрохірургічний апарат |
| 3.1 | Високочастотний апарат для монополярних перетинів і коагуляції, біполярної коагуляції |  |
| 3.2 | Автоматичне функціональне самотестування при включенні апарату |  |
| 3.3 | Підключення нейтрального електрода згідно з нормами CF |  |
| 3.4 | Автоматичне спостереження за підключенням нейтрального електрода до апарату, світловий і акустичний супровід спостереження |  |
| 3.5 | Автоматичне спостереження за приляганням нейтрального електрода до пацієнта |  |
| 3.6 | Заземлюючий контакт |  |
| 3.7 | Функція розпізнавання струмів витоку |  |
| 3.8 | Функція розпізнавання короткого замикання |  |
| 3.9 | Регулювання гучності для всіх режимів |  |
| 3.10 | Можливість одночасного підключення двох монополярних інструментів |  |
| 3.11 | Можливість одночасної активізації двох монополярних інструментів |  |
| 3.12 | Можливість синхронізації з блоком аргоноплазмової коагуляції та евакуатором дима |  |
| 3.13 | Інтеграція з ультразвуковими апаратами в мультифункціональну хірургічну стійку |  |
| 3.14 | Наявність регулятора електричної дуги, що знижує значення вихідної потужності в залежності від тканини та її опору до необхідного мінімального значення |  |
| 3.15 | Наявність програми для трансуретральної та трансвагінальної резекції, вапоризації простати, матки, сечового міхура. |  |
| 3.16 | Наявність програм для гастроентерології, не менше ніж 2 |  |
| 3.17 | Ступінь захисту корпусу, не гірше IP 21 |  |
| 3.18 | Монополярний перетин, максимальна потужність не менше 300 Ватт (500 Ω) |  |
| 3.19 | Монополярна коагуляція, максимальна потужність не менше 110 Ватт (75 Ω) |  |
| 3.20 | Біполярна коагуляція, максимальна потужність не менше 120 Ватт |  |
| 3.21 | Функція автоматичного старту в режимі біполярної коагуляції |  |
| 3.22 | Комплектація: - Електрохірургічний коагулятор (1 шт.) - Мережевий кабель (1 шт.) - Ножний перемикач подвійний (1 шт.) - Гумовий нейтральний електрод, дорослий розмір, 250х150 мм (1 шт.) - Кабель, для гумових нейтральних електродів, довжиною не менше 4,5 м (1шт.) |  |
| 4. | Інструменти |
| 4.1 | Ендоскоп, кут поля зору 30 градусів, діаметр не більше ніж 4,0 мм, довжина не менше ніж 302 мм (1 шт.) |  |
| 4.2 | Світловод, діаметр не більше ніж 4 мм, довжина не менше ніж 3000 мм (1 шт.) |  |
| 4.3 | Активний робочий елемент (1 шт.) |  |
| 4.4 | Зовнішній тубус, діаметр не менше ніж 26 Fr., довжина не більше ніж 180 мм (1 шт.) |  |
| 4.5 | Внутрішній тубус з обтюратор, діаметр не менше ніж 24 Fr., довжина не більше ніж 195 мм (1 шт.) |  |
| 4.6 | Клапан вхідного потоку (1 шт.) |  |
| 4.7 | Шнур довжина не менше 3000 мм (1 шт.) |  |
| 4.8 | Ріжуча петля-електрод (3 шт.) |  |
| 4.9 | Ендоскоп, напів гнучкий, діаметр не більше Ø 2 мм, напрямок огляду не менш та не більш 30°, довжина не менш 258 мм, провідник зображення пучка оптичних волокон не менш 40.000 пікселів, для автоклавування (1 шт.) |  |
| 4.10 | Тубус призначений для гістероскопії, градуйований, з одним фіксованим запірним краном, діаметр не більше 2,6 мм, робоча довжина не менш 235 мм (1 шт.) |  |
| 4.11 | Тубус зовнішний, діаметр не більш та не менш 4,3 мм, робоча довжина не менш 190 мм, не менш 2 запірний кранів, для безперервного потоку для ендоскопу діаметром не більше 2 мм, напрямку огляду не більше та не менш 30° (1 шт.) |  |
| 4.12 | Тубус, внутрішній з робочим каналом не більше та не менш 5Fr. (1 шт.) |  |
| 4.13 | Обтуратор для внутрішнього тубуса, наявність (1 шт.) |  |
| 4.14 | Щипці для біопсії, напівжорсткі не більш та не менш 5Fr., довжина не менш 34 см (1 шт.) |  |
| 4.15 | Ножиці тупі , напівжорсткі, з однією рухомою браншою, не більш та не менш 5Fr., довжина не менш 34 см (1 шт.) |  |
| 4.16 | Ножиці гострі з однією рухомою браншою, не більш та не менш 5Fr., довжина не менш 34 см (1 шт.) |  |
| 4.17 | Щипці для наскрізного різання, напівжорсткі, не більш та не менш 5Fr., довжина не менш 34 см (1 шт.) |  |
| 4.18 | Електрод для коагуляції, кулька, довжина не менш 45 см, не більш та не менш 5Fr. (1 шт.) |  |
| 4.19 | Електрод для коагуляції, голка, довжина не менш 45 см, не більш та не менш 5Fr. (1 шт.) |  |
| 4.20 | Електрохірургічний кабель, монополярний, 3 м, штекер-Ø 8 mm (1 шт.) |  |
| 5 | Стійка |
| 5.1 | Наявність гальм на передній парі коліс |  |
| 5.2 | Кількість полиць, не менше 4 |  |
| 5.3 | Наявність ящику для приладдя |  |