Додаток 2

До Оголошення

Медико мехнічні вимоги

| Назва апарата ,Вид роботи | Інв. Ном, зав.ном, сер.ном. | К-сть послуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт автоклава ГК-100 |  |  |
| 1 | Діагностика роботи |  | 1 |
| 2 | Чистка парогенератора від накипу |  | 1 |
| 3 | Заміна прокладки парогенератора |  | 1 |
| 4 | Заміна кранів пар в камеру |  | 1 |
| 5 | Налагоджувальні роботи та збирання |  | 1 |
| 6 | Перевірка автоклава під тиском 2,2 атм/см2, усунення витоку пари. |  | 1 |
| 2 | Ремонт автоклава ГК-100 |  |  |
| 1 | Діагностика роботи |  | 1 |
| 2 | Ремонт холодильної камери |  | 1 |
| 3 | Чистка холодильної камери |  | 1 |
| 4 | Заміна прокладки холодильної камери |  | 1 |
| 5 | Налагоджувальні роботи та збирання |  | 1 |
| 6 | Перевірка автоклава під тиском 2,2 атм/см2 |  | 1 |
| 3 | Ремонт термостата ТС-80М-2 | ЗАВ №: 2529 |  |
| 1 | Визначення несправності |  | 1 |
| 2 | Регулювання температурного режиму термомтата відносно цифрового табло температури |  | 1 |
| 3 | Ремонт мостової схеми і схеми підсилення термостата |  | 1 |
| 4 | Настроювання температурних режимів відносно візерів на попередній панелі |  | 1 |
| 5 | Перевірка апарата і здача в експлуатацію |  | 1 |
| 4 | Ремонт термостата ТС-80М-2 | ЗАВ №: 9145 |  |
| 1 | Визначення несправності |  | 1 |
| 2 | Регулювання температурного режиму термомтата відносно цифрового табло температури |  | 1 |
| 3 | Ремонт мостової схеми і схеми підсилення термостата |  | 1 |
| 4 | Настроювання температурних режимів відносно візерів на попередній панелі |  | 1 |
| 5 | Перевірка апарата і здача в експлуатацію |  | 1 |
| 5 | Ремонт мікроскопа |  |  |
| 1 | Визначення несправності |  | 1 |
| 2 | Ремонт схеми підсвідки |  | 1 |
| 3 | Налагодження схеми 36 V12В |  | 1 |
| 4 | Налагоджування фокусної віддалі досліджую чого об’єкту |  | 1 |
| 5 | Чистка і промивка оптичної системи окулярів |  | 1 |
| 6 | Перевірка налаштування і здача в експлуатацію |  | 1 |
| 6 | Ремонт електронної ваги ВК-600.1 | ІНВ.№10460665 |  |
| 1 | Визначення несправності |  | 1 |
| 2 | Ремонт із заміної акумуляторної батареї 6V 1.3ah |  | 1 |
| 3 | Калібрування ваги |  | 1 |
| 4 | Перевірка і здача в експлуатацію |  | 1 |
| 7 | Ремонт фетального монітора пацієнта |  |  |
| 1 | Діагностика роботи |  | 1 |
| 2 | Ремонт термопринтера |  | 1 |
| 3 | Ремонт датчика «ТОСО» |  | 1 |
| 4 | Чистка |  | 1 |
| 5 | Налагоджувальні роботи та зборка |  | 1 |
| 8 | Ремонт фетальних моніторів 5 –шт. |  |  |
| 1 | Проведено налаштування моніторів для прослуховування і запису серце биття матері і плода |  | 5 |
| 2 | Налаштування на мову , годину, день, рік. |  | 5 |
| 3 | Налаштування часу системи, доведення до параметричних даних по всіх режимах його роботи |  | 5 |
| 4 | Перевірка і здача в експлуатацію |  | 5 |
| 9 | Ремонт монітора фетального SONICAID TEAM | ІН №10470885 |  |
| 1 | Визначення несправності |  | 1 |
| 2 | Ремонт датчика серцебиття |  | 1 |
| 3 | Заміна провода екранового 105м. |  | 1 |
| 4 | Чистка |  | 1 |
| 5 | Налагоджувальні роботи , зборка |  | 1 |
| 10 | Ремонт монітора пацієнта BLTQ 5 | SN:068е030872 |  |
| 1 | Визначення несправності |  | 1 |
| 2 | Ремонт схеми вимірювання артеріального тиску із усуненням дефектів пропускання повітря |  | 1 |
| 3 | Ремонт з’єднувального конектора із усуненням дефектів фіксації вимірювальної трубки |  | 1 |
| 4 | Перевірка роботи монітора і здача в експлуатацію |  | 1 |
| 11 | Ремонт матраца з підігріву | Зав № 3190 2015р |  |
| 1 | Визначення несправності |  | 1 |
| 2 | Ремонт схеми живлення із заміною радіоелементів |  | 1 |
| 3 | Ремонт схеми контролю і управління температурним режимом із заміною радіоелементів |  | 1 |
| 4 | Ремонт схеми живлення нагрівального елемента |  | 1 |
| 5 | Налаштування температурного режиму перевірка і здача в експлуатацію |  | 1 |
|  | Використані матеріали: |  | 1 |
|  | Конд.470мкф 50В |  |  |
|  | Кренка L7809 |  |  |
|  | мікросхема LM358 |  |  |
|  | мікросхема HCF |  |  |
|  | тірістор ВГ137 |  |  |
| 12 | Ремонт столика для новонароджених |  |  |
| 1 | Визначення несправності |  | 1 |
| 2 | Ремонт системи підігріву дитини |  | 1 |
| 3 | Ремонт електронного блока керування із заміною перемикача |  | 1 |
| 3.1 | Заміна перемикача 4-ох контактного для включення підігріву дитини |  | 1 |
| 4 | Налаштування програмного забезпечення |  | 1 |
| 5 | Перевірка і здача в експлуатацію |  | 1 |
| 13 | Ремонт монітора пацієнта BTL Q-5 |  |  |
| 1 | Діагностика несправності апарата |  | 1 |
| 2 | Ремонт схеми модуля управління монітором |  | 1 |
| 2.1 | Заміна епкодера з кнопкою і ручкою. |  | 1 |
| 3 | Налаштування чіткості зображення |  | 1 |
| 4 | Перевірка роботи та здача в експлуатацію |  | 1 |

________________________________

МП