МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

до предмету закупівлі код ДК 021:2015: 33150000-6 Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії (Лампа для фототерапії -1шт.,код ДК 33158300-5 Апарати для лікування ультрафіолетовим випромінюванням код НК 024:2019: 35239 Опромінювач верхнього розташування для фототерапії новонароджених)

| № з/ч | Медико-технічні вимоги | Відповідність Так/ні з посиланням на сторінки тех. документації |
| --- | --- | --- |
|  | Призначення | Проведення сеансу фототерапії у новонароджених і недоношених дітей |  |
|  | Можливо використовувати з будь-яким інкубатором | Наявність |  |
|  | Вимоги до технічних характеристик |  |
|  | Живлення від мережі змінного струму 220 В, 50 Гц | Наявність |  |
|  | Потужність, споживана апаратом від мережі 220 В 50 Гц | Не більше 75 ВА |  |
|  | Джерело випромінювання | Світлодіоди |  |
|  | Кількість світлодіодів, шт. | Не менше 455 шт. |  |
|  | Термін служби світлодіодів, год | Не менше 20 000 |  |
|  | Загальна спектральна освітленість на ефективній області опромінюваної поверхні, мВт / см2 | Не менше 3,7 |  |
|  | Середнє значення загального світлового потоку на ефективній області опромінюваної поверхні, мВт / см2 | Не менше 2,5 |  |
|  | Інфрачервоне опромінення на ефективній області опромінюваної поверхні, мВт / см2 | Не більше 1 |  |
|  | Ультрафіолетове опромінення на ефективної області опромінюваної поверхні, мВт / см2 | Не більше 1.0 × 10-5 |  |
|  | Діапазон довжини хвиль випромінювання, нм | Не менше 320-550 |  |
|  | Регулювання висоти лампового модуля, мм | Не менше 1350-1650 |  |
|  | Діапазон регулювання висоти розташування освітлювача (від крайнього нижнього положення до крайнього верхнього), мм | Не менше 300 |  |
|  | Зміна кута нахилу лампового модуля | Не менше 0-60 ° |  |
|  | Розміри блоку фототерапії, ДхШхВ, мм | Не більше 715 х 620 х 1650 |  |
|  | Маса, кг | Не більше 18 |  |
|  | Мобільна стійка на колесах з блокуванням | Наявність |  |
|  | Кількість коліс, шт. | Не менше 4 |  |
|  | Основа мобільного стійки | П-образна стійка конструкція |  |
|  | Вбудований таймер, з діапазоном | Не менш 0-9999 год. 59 хв. |  |
|  | Загальні вимоги |  |
| 1 | Обладнання повинно бути новим та таким, що не було у використанні | надати гарантійний лист |  |
| 2 | Гарантійний термін експлуатації, повинен становити не менше ніж 12 місяців з дати введення в експлуатацію | надати гарантійний лист |  |
| 3 | Інструкція користувача українською або російською мовами | надати екземпляр при постачанні |  |
| 4 | Доставка, інсталяція та пуск обладнання проводиться за рахунок Учасника обов’язково | надати гарантійний лист |  |
| 5 | Навчання персоналу по користуванню обладнанням повинно проводитися за місцем його експлуатації сертифікованими інженерами | надати гарантійний лист |  |
| 6 | Лист від виробника або уповноваженого представника на право здійснення продажу, інсталяції, навчання та гарантійного обслуговування обладнання, що пропонує учасник торгів | надати копію |  |
| 7 | Декларація (Сертифікат) про відповідність запропонованого Учасником обладнання технічним регламентам України або гарантійний лист від Учасника про надання копії Декларації (Сертифікату) про відповідність технічним регламентам України при постачанні обладнання | надати копію або гарантійний лист |  |

КВАЛІФІКАЦІЙНІ КРИТЕРІЇ ТА ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ 
ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИМ КРИТЕРІЯМ ТА ІНШИМ ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА

Таблиця 1. Кваліфікаційні вимоги до учасників процедури закупівлі

| Вимога | Документи щодо підтвердження інформації про відповідність вимогам |
| --- | --- |
| 1. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази та технологій. | Інформаційна довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази та технологій, що є достатніми для виконання умов договору (виконання робіт) . |

У разі участі об'єднання учасників підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям здійснюється з урахуванням узагальнених об'єднаних показників кожного учасника такого об'єднання на підставі наданої об'єднанням інформації